|  | Приложение 2 к тендерной документации Техническая спецификация закупаемых товаров Лот Наименование Техническая спецификация 1 Стерилизатор плазменный Плазменный стерилизатор должен быть предназначен для стерилизации медицинских инструментов и устройств медицинского назначения, с использованием процессагазоплазменной перекиси водорода. При стерилизационном процессе должны быть использованы контейнеры, содержащие перекись водорода cконцентрацией не менее 59%. Каждый контейнер должен позволять проводить не менее 40 стерилизационных циклов без замены. Контейнера должны быть оснащены чипом, а стерилизатор плазменный должен быть оснащен считывающим устройством, позволяющим контролировать количество стерилизационных циклов, проведенных при помощи одного стерилизующего контейнера. Контейнера должны быть предназначены для утилизации без специализированных условий. Отсек для загрузки контейнера со стерилизующим веществом должен быть расположен на фронтальной стороне стерилизатора и закрываться специальной дверью. Стерилизатор плазменный должен состоять из стерилизационной камеры и большого количества компонентов, которые закрыты защитным кожухом. При стерилизационном процессе могут быть использованы дополнительные аксессуары, такие, как многоразовые лотки для инструментов, сетки и т.д. Плазменный стерилизатор должен быть оснащен встроенным термопринтером позволяющим распечатать информацию о проведенном процессе стерилизации. Диаметр рулона бумаги - не менее 60 мм Стерилизатор плазменный должен быть оборудован прямоугольной камерой. Нагревательные элементы должны быть установлены по периметру камеры, а также в двери камеры. Данные нагреватели поддерживают температуру в течение процесса стерилизации. Блок запирания двери должен предотвращать открывание двери во время процесса стерилизации, предохраняя пользователя от воздействия испаренной перекиси водорода. Камера должна содержать генератор плазмы и дутьевой вентилятор для разогрева камеры и загруженных инструментов. Плазма должна генерироваться только в состоянии вакуума в течение цикла стерилизации. Процесс работы стерилизатора должен контролироваться автоматически при помощи программного обеспечения. Процесс стерилизации должен проходить не менее 10 этапами: Этап 1 – Вакуум 1 Этап 2 – Впрыск 1 Этап 3 – Диффузия 1 Этап 4 – Вакуум 2 Этап 5 – Плазма 1 Этап 6 – Впрыск 2 Этап 7 – Диффузия 2 Этап 8 – Вакуум 3 Этап 9 – Плазма 2 Этап 10 - Вентиляция Прохождение всех данных этапов должно отображаться на экране при помощи графика стерилизации. Стерилизатор последовательно должен достигать уровень точности стерилизации (SAL) в 10-6. Плазменный стерилизатор должен позволять проводить процесс стерилизации следующих изделий: Жесткие и гибкие эндоскопы (включая наконечники для эндоскопов: гибкие, одноканальные) Анестезирующие дыхательные контура Пластмассовые, резиновые и другие изделия медицинского назначения Любые другие комбинированные технические инструменты и оборудование (за исключением жидкостей и блоков), не позволяющие долгосрочному воздействию температуры свыше 55 ℃ Стерилизатор должен быть оснащен функцией сохранения протокола процессов стерилизации на USB носителе. Стерилизатор плазменный должен быть оснащен сенсорным дисплеем диагональю не менее 7 дюймов, позволяющим управлять всеми функциями стерилизатора, вводить цифровые и буквенные значения. Для оптимизации процесса управления, на сенсорном экране должны быть изображены значки для идентификации функции управления. На экране должна отображаться информация оставшегося количества циклов стерилизации при помощи используемого контейнера, Общее количество циклов, количество циклов за день, температура, оставшееся время стерилизации в минутах и секундах, давление в камере. Также на дисплее должен отображаться линейный график – мониторинг всех 10 этапов стерилизации с индикацией состояния на каждом этапе. Стерилизатор должен быть оснащен русскоязычным интерфейсом Дверь стерилизатора должна блокироваться при помощи незначительного нажатия на дверь. Разблокировка двери должна, осуществлять при помощи одного нажатия значка на сенсорном экране. Для повышения уровня стерильности процесса стерилизации стерилизатор плазменный должен быть оснащен дополнительным сенсором бесконтактного открывания двери, позволяющим открыть стерилизатор стерильными руками не прикасаясь к поверхности. Сенсор должен быть установлен на передней стороне стерилизатора в области открывания двери в специально отведенном месте. При наличии руки медицинского персонала в области данного сенсора, дверь стерилизатора автоматически разблокируется. Система расположения сенсора должна исключать случайного открывания двери. Стерилизатор должен быть оснащен системой «Быстрого прогрева и сушки», которая должна включать в себя Вентилятор и обогреватель расположенный внутри камеры, максимизирующие его функционирование. Данная функция должна позволять преодолеть проблему, связанную с влажностью. Стерилизатор должен автоматически удалять остаточную влагу в камере при помощи встроенной системы сушки для медицинских устройств в разогретой фазе. Процесс низкотемпературной плазменной стерилизации должен представлять собой различные типы низкотемпературной стерилизации с максимальной температурой 50 ± 5 ℃ и быстрым временем цикла менее 1 часа, что эффективно предотвращает повреждение медицинских приборов, чувствительных к нагреванию и влаге, увеличивая их срок действия. В отчете проведения стерилизации должна отображаться следующая информация: Модель стерилизатора, дата проведения стерилизации, тип выбранного цикла, время начала цикла, время окончания цикла, общая длительность цикла, длительность проведения всех не менее 10 этапов стерилизации, температуру в камере при всех не менее 10 этапах стерилизации, давление в камере при всех этапах стерилизации. Стерилизатор плазменный должен быть оснащен автоматической системой сигнализации о профилактическом обслуживании. Стерилизатор должен быть оснащен двумя полками, одна из которых должна быть съемная. Стерилизатор плазменный должен позволять стерилизовать широкий ассортимент стандартных полостных инструментов: одноканальная жесткая полость не менее – 1ø х 2 000 мм, одноканальная гибкая полость не менее - 1ø х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость с одним заблокированным концом не менее - 2ø х 1 500 мм., не менее 1ø х 2 000мм; одноканальная жесткая полость с одним заблокированным концом - 2ø х 1 500 мм. Стерилизатор плазменный должен быть установлен на мобильной тележке с четырьмя колесами. Тележка должна быть оснащена полкой и выдвижным ящиком для хранения дополнительных принадлежностей. Технические параметры: Общий объем камеры – не менее 50 л.; Внешние габариты стерилизатора (Ш*В*Г) - не более 530*780*855 мм.; Внутренние габариты камеры (Ш*Д*Г) - не менее 320*230*708 мм; Вес стерилизатора - не более 150 кг; Стерилизующее средство – Перекись водород 59 м.д.%; Мощность – не более 1,8 кВт; Общее время цикла - «Быстрый цикл» не более 25± 5 минут, «Стандартный цикл» - не более 35± 5 минут, «Специальный цикл» - не более - 45± 5 минут Температура цикла - 50 ± 5 ℃ Уровень гарантии стерильности – не менее 10 (в минус шестой степени) Побочные продукты - Только кислородная и паровая вода Камера – прямоугольная камера из нержавеющей стали Регулирование - Микропроцессор со встроенным программным обеспечением Информация о цикле – Экран, принтер, USB, Интернет (дополнительно) Цикл PM - Автоматическая сигнализация и настройка Электросбережение - 220-230 Вт, 50/60 Гц, 1 фаза, Условия эксплуатации - от 5±1°С до 45±3°С, относительная влажность 0-95% Принтер – наличие Габаритные размеры тележки не менее – 530*720*800 мм Вес тележки не более - 50 кг. 1 Биологический инкубатор Инкубаторы используются для культивирования биологических индикаторов, которые прошли процесс стерилизации. 2 Корзина Корзина используется для загрузки предметов, подлежащих стерилизации. 3 Упаковочная машина роторного типа Упаковочная термозапаивающая машина должна быть предназначена для упаковки медицинского инструментария в индивидуальные одноразовые пакеты. Машинка должна иметь роторный механизм запаивания одноразовых пакетов. Запаивание краев пакета должнопросиходить за счет нагревания края пакета до заранее заданной высокой температуры. Машинка используется для упаковки: нестерильного инструмента перед его стерилизацией в автоклавах, сухожарах или низкотемпературных плазменных, газовых стерилизаторах. Устройство должно позволять упаковывать предметы подвергающиеся: воздушной стерилизации (температура сваривания краев пакета составляет не менее 200°С); паровой стерилизации (температура склеивания краев пакета составляет не менее 180°С); плазменной стерилизации (температура герметизации краев пакета составляет не менее 130-140°С). Технические параметры: Скорость герметизации 10 м/мин; Электропитание: 220V 50Hz; Ширина шаблона уплотнения не менее 12 мм; мощность: не менее 500 Вт; Прочность уплотнения в соответствии с требованиями YY / T 0698.5-2009; Размеры:не более 426 × 206 × 125 (мм); левая сторона уплотнения регулируется 0 ~ 35 мм; вес: не более 12 кг 1 Стерилизующий агент (на 40 циклов каждый) Перекись водорода можно использоваться только для плазменного стерилизатора в качестве стерилизующего средства 2 Химическая индикаторная лента Поскольку цвет меняется во время процесса стерилизации, пользователи могут сразу определить, прошел ли процесс стерилизации успешно. Химическую индикаторную ленту можно исключить, если есть химическая индикаторная полоска внутри предмета. 3 Химические индикаторы - полоски Химическая индикаторная полоска в упаковке помещается внутрь предметов, подлежащих стерилизации, и по обесцвечиванию полоски после стерилизации можно определить эффективность стерилизации. 4 Биологический индикатор Биологические индикаторы помогают пользователям контролировать условия стерилизации во время циклов стерилизации. Они состоят из микроорганизмов и питательной среды. После завершения цикла стерилизации пользователи могут проверить, были ли соблюдены условия стерилизации надлежащим образом, путем проверки изменения цвета БИ 5 Рулон плоский для плазменной стерилизации не менее 200мм* 70 м Размер: не менее 200мм×70мм 6 Бумага для принтера Бумага для печати результатов Предъявляемые общие требования к закупаемым товарам по приложению 2 Тендерной документации: Дата изготовления Товаров должна быть не ранее июля 2019 года. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев. С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. наличие диплом сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Для выполнения сроков поставки – необходимо график поставки товаров. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) осуществляет поставщик. Для подтверждения качества сопутствующих услуг к предлагаемой медицинской техники потенциальным поставщикам необходимо предоставить оригинал либо копию письма от завода производителя о праве потенциального поставщика предоставлять сервисно - техническое обслуживание на оборудование предлагаемое к поставке по данному тендеру. |
| --- | --- |