|  | Приложение 2 к тендерной документации Техническая спецификация закупаемых товаров Лот Наименование Техническая спецификация 1 Шприцевой насос Шприцевой насос предназначен для точного, дозированного введения лекарственных препаратов на протяжении длительного времени. Возможность использование шприцов объемом 5, 10, 20 мл. Скорость потока соответствует: Шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч, шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч, Суммарный объем инфузии в диапазоне 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл. Заданный объем инфузии (VTBI) в диапазоне 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл. Шаг 0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч, 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч. Точность при скорости потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 %. Скорость в режиме открытой вены (KVO) 0,5 мл/ч, не регулируется. Скорость подачи болюса и продувки 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца). Закупорка: Низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа). Экран шприцевого насоса монохромный LSD-экран с диагональю 2,5 дюйма, с разрешением 132 × 32 пикс. Имеются следующие функции: Титрирование, Блокировка клавиатуры, Пауза, Автоматическое распознавание объема шприца, Система самодиагностики. Вес 1,8 кг (вместе с зажимом). Габариты 330 × 126 × 110 мм. Насос имеет Рукоятку для переноски и Крепление на вертикальном кронштейне. Интенсивность сигнала 1–8 уровней с возможностью выбора. Языки: английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, русский, турецкий, французский и чешский. Сигнализация: Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, окончание режима KVO, шприц пуст, шприц отключен, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, режим ожидания, отключение от источника питания переменного тока. Шприцевой насос имеет аккумулятор. Тип аккумулятора - Литиевый Время работы от аккумулятора 6 часов при скорости потока в 5 мл/ч. Время зарядки 5 часов. Предъявляемые общие требования к закупаемым товарам по приложению 2 Тендерной документации: Дата изготовления Товаров должна быть не ранее июля 2019 года. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 12 месяцев. С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. наличие диплом сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Для выполнения сроков поставки – необходимо график поставки товаров. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) осуществляет поставщик. Для подтверждения качества сопутствующих услуг к предлагаемой медицинской техники потенциальным поставщикам необходимо предоставить оригинал либо копию письма от завода производителя о праве потенциального поставщика предоставлять сервисно - техническое обслуживание на оборудование предлагаемое к поставке по данному тендеру. |
| --- | --- |