## Лист1
Объявление №11 о проведении закупа ЛС и МИ способом запроса ценовых предложений на 2023 год
Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А "17"января 2023 года
1. Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница" Алматинская область, жамбылский район , село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А., объявляет о проведение закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 10 постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»(далее – Правила) 2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге
1 | Дилюент Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack) | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха. Содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04% . Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Канистра из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: Канистра -1*20л. Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | Штука | 50 | 51000 | 2550000
2 | Лизирующий раствор | Водный раствор с фиксированными параметрами рН. Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Циллиндрический флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*1л. Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | Штука | 45 | 59000 | 2655000
3 | Ферментативный Очиститель | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*1л. High Technology, Inc (США) Контроли и реагенты одного производителя. | Штука | 60 | 39120 | 2347200
4 | Ферментативный Очиститель Концентрат | Буферный раствор гипохлорида натрия. Жидкость бледно-желтого цвета с запахом хлорки. Состав: гипохлорид натрия не менее 5%. Условия хранения указаны на этикетке. Циллиндрический флакончик из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*0,5 мл Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | Штука | 18 | 20050 | 360900
5 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml (1L, 1N, 1H) | Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Ежедневное использование контрольной крови обеспечивает точность и достоверность получаемых результатов. Контрольная кровь анализируется так же, как и образцы исследуемой крови. Состав: Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность: Стабильность закрытого флакона 6 месяцев Стабильность открытого флакона 30дн. Фасовка: В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень). Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 50 | 99500 | 4975000
6 | Реакционные кюветы для коагулометра TS4000 | Назначение - Емкость для измерения свертываемости крови Материал изготовления –Пластик Вес кюветы - 2,94 г Вид кювет - Соединены по 4 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина) 30 * 65 * 16 мм Линейные размеры ячейки кюветы (длина * ширина) 12 *12 мм Количество штук в упаковке – 700 Срок годности - Не ограничен Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | Штука | 4 | 120500 | 482000
7 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка для коагулометра TS1000, TS4000 | Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе Материал изготовления - Металл Вес шарика - 55 мг Размер шарика (диаметр) - 0,24 см Количество шт в уп. – 1600, Срок работы - 5 лет High Technology, Inc (США) | набор | 3 | 63000 | 189000
8 | Контроль 1, набор реагентов 1х1мл | Состав и описание изделия: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3дают удлиненные относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) ПРИНЦИП МЕТОДА. Использование контрольных материалов позволяет обеспечивать уверенность в правильности получаемых результатов. Нормальный и патологические уровни контроля должны использоваться при проведении каждого из видов анализа при смене реагентов, персонала, а также после анализа каждых 40 проб. Контроль 1 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ, TT** и фибриногена. Область применения Клиническая и лабораторная диагностика. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Срок годности: 1 год Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 2 | 17800 | 35600
9 | Набор реагентов для определения содержания Фибриногена (Тромбин для определения содержания фибриногена 6х2 мл, Референсная плазма для определения фибриногена 1х1 мл, Буфер имидазоловый 2х75мл | ПРИНЦИП МЕТОДА. Метод определения содержания фибриногена с помощью измерения времени образования сгустка основан на методе, описанном Клауссом. В присутствии высоких концентраций тромбина время образования фибринового сгустка пропорционально концентрации фибриногена в пробе. Область применения Клиническая и лабораторная диагностика. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Срок годности: 1 год Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 2 | 66200 | 132400
10 | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени 5х2мл, кальция хлорид 5*2ml | Состав и описание изделия: АЧТВ реагент 5×2.0мл. АЧТВ реагент: 0,1 мМ эллаговой кислоты, буферы, соли и стабилизаторы. Кальция хлорид CaCl 5х2мл. Кальция хлорид (0,025М). Кальция хлорид (0.025 M): 0,025М раствор хлорида кальция, 0,1% азида натрия и стабилизаторы. ПРИНЦИП МЕТОДА. Тест АЧТВ относится к традиционным скрининговым коагулологическим тестам и используется для обнаружения патологий внутреннегои общего путей свертывания крови, а также острых функциональных нарушениях факторов II, V, X и фибриногена. Определение АЧТВ может проводиться с целью мониторинга эффективности гепаринотерапии, поскольку удлинение АЧТВ пропорционально уровню гепарина в пробе. Тест АЧТВ проводится с помощью добавления к исследуемой цитратной плазме реагента, содержащего активатор внутреннего каскада свертывания и фосфолипиды. Реагентнаясмесь инкубируется в течение 3 минут при 37° C, после чего в нее добавляют ионы кальция, запускающие процесс свертывания, и определяют время образования фибринового сгустка. Область применения - Клиническая и лабораторная диагностика. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Срок годности: 1год Контроли и реагенты | набор | 2 | 17520 | 35040
11 | Набор реагентов для определения Протромбинового времени | Состав и описание изделия: Набор 5×2 мл ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1мкг/мл), фосфолипиды, кальция хлорид, буферы, соли и стабилизаторы. ПРИНЦИП МЕТОДА. Определение ПВ проводится в качестве скринингового теста, выявляющего нарушения внешнего пути свертывания крови, а также в качестве количественного теста при определении активностей факторов II, V,VII и X. Метод используется для мониторинга эффективности и адекватности антикоагулянтной терапии. С помощью определения протромбинового времени также проводится оценка функционального состояния печени при различных заболеваниях. При добавлении рекомбинантного человеческого тканевого фактора и ионов кальция в исследуемую цитратную плазму время образования фибринового сгустка зависит только от активности факторов внешнего и общего путей коагуляции: I, II, V, VII, X. После добавления указанных реактивов в плазму измеряют время от момента добавления реактивов до момента образования фибринового сгустка. Область применения - Клиническая и лабораторная диагностика. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Срок годности: 1 год High Technology, Inc (США) | набор | 2 | 19180 | 38360
12 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы (ALT или SGPT) R1, 1x100мл + R2, 1x20мл | Тип - пробы сыворотка Метод - IFCC, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы Длина волны - 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С - 37 Длительность анализа, минут - 3 Стабильность готового раствора, суток -14 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-500 МЕ/л Чувствительность - 1,8 МЕ/л Форма- жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент Фасовка - 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 60 | 22360 | 1341600
13 | Набор реагентов Альбумин Реагент со стандартом 1*125мл+1*5 мл стандарт альбумина | Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка Состав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х5 мл стандарт альбумина High Technology, Inc (США) Контроли и реагенты одного производителя | набор | 9 | 19300 | 173700
14 | Набор реагентов Фосфатаза Щелочная/ (Alkaline Phosphatase Reagent Set) 1*100мл Реагент1+ 1*20мл Реагент | Метод: кинетический Состав основного реагента после смешивания реагента 1 и реагента 2: п-нитрофенил фосфат 17 мМ Ионы магния 4 мМ Буфер (рН 10,2±0,2) Активатор и связывающий компонент Длина волны: 405 нм Длительность анализа: 6 минут Концентрация в норме: 35-123 МЕ/л Линейность: 900 Ед/л. Для взрослых – 25-90 Ед/л при 37ºС Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение 14 дней при 2-8 ºС Фасовка: 1x 100 мл Реагент 1 1x 20 мл Реагент 2 Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 9 | 17700 | 159300
15 | Набор реагентов для определения амилазы R1, 1x125мл; | Метод: CNPG3, кинетика Состав основного реагента: MES 100 ммоль/л, pH 6.0 CNPG3 2.25 ммоль/л Хлорид натрия 350 ммоль/л Ацетат кальция 6 ммоль/л Тиоцианид калия 900 ммоль/л Азид натрия 0.95 г/л Длина волны: 405 нм, Длительность анализа: 6 минут Концентрация альфа-амилазы в норме: 25-125 МЕ/л Линейность: 13-2400 Ед/л, Фасовка:1x125 мл реагент Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 15 | 69700 | 1045500
16 | Набор реагентов для определения аспарагин-аминотрансферазы (AST или SGOT) R1, 1x120мл + R2, 1x30мл | Тип пробы –сыворотка Метод -ферментативный, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Длина волны- 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С -37 Длительность анализа, минут – 3 Стабильность готового раствора, суток – 21 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-500 Ед/л Чувствительность - 2,65 Ед/л CV, % - 4,19 Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент Фасовка 1x120 мл реагент R1 1x30 мл реагент R2 Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 60 | 22300 | 1338000
17 | Набор реагентов Билирубин прямой (для автоматов) (Bilirubin Directl (auto) (Reagent Set) 1*250мл Реагент1, 1*25мл Реагент2, 1*3мл в наборе | Технические характеристики Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мM, соляная кислота 165мM. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мM. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1 1х25мл реагент R2 1х3мл калибратор билирубина Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 9 | 23260 | 209340
18 | Набор реагентов билирубин общий (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml | Тип пробы - Cыворотка Метод - DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка Химический состав реагента, раствора 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны-560 Рабочая температура для ручного метода определения, С- комн Длительность анализа, минут- 5 Стабильность готового раствора, суток - 8 часов при комн. Темп Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-342 мкмоль/л Чувствительность - 0,17 мкмоль/л CV, % - 2,9 Форма - Жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент, стандарт Фасовка – 1x250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2 1x3 мл калибратор билирубина. Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 35 | 23260 | 814100
19 | Набор реагентов Калий/(Potassium Reagent Set) 1*125мл реагент 1*5мл стандарт калия | Метод: турбидиметрический, конечная точка Состав набора: 1.Тетрафенилборат натрия 2.1 ммоль/л Консерванты Концентраторы 2.Стандарт калия: 4 ммоль/л. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 3 минуты Концентрация магния в норме: 3,4-5,3 ммоль/л Линейность: 2-7 ммоль/л Фасовка: 1x125 мл реагент 1х1,5 мл стандарт калия Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 8 | 17500 | 140000
20 | Набор реагентов Кальций R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml | Метод: конечная точка Состав основных реагентов: 1. Цветной реагент кальция (А): О-Крезолфталеиный комплексон – 0,14 мМ; 8-гидроксихинолин – 13 мМ. 2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМ, цианид калия – 2 мМ, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих реагентах: А и В. 3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (10 мг/дл). Длина волны: 570 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация в норме: 8,5-10,5 мг/дл Линейность: 20 мг/дл Стабильность рабочего раствора: 2 недели в холодильнике, 1 неделя при комнатной температуре | набор | 8 | 17300 | 138400
21 | Набор реагентов Биохимический Контроль Level 1:1х5мл, Level 2: 1*5мл | Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1х5мл Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 40 | 22700 | 908000
22 | Набор реагентов Химический мультикалибратор/(Chemistry MultiCalibrator Set) 1*5ml | Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1x5мл Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 40 | 22000 | 880000
23 | Набор реагентов для определения холестерина R1, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х5 мл стандарт холестерина Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 45 | 19900 | 895500
24 | Набор контролей С-реактивный белок высокой чувствительности Level1: 3 x 3ml, Level2: 3 x 3ml | Определяемые параметры: С-реактивный белок Состав: Уровень I: сыворотка человека Уровень II: сыворотка человека Стабильность: в течение всего срока годности, указанного на упаковке и этикетках, при температуре 2-8 °С Фасовка: 3x 3 мл Уровень 1 3x 3 мл Уровень 2 Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 10 | 110740 | 1107400
25 | Набор стандартов С-реактивного белка 5 x 2ml | Определяемые параметры: Состав: Стандарт (2,5 – 160 мг/л) человеческого С-реактивного белка (консервант - натрия азид 0,1%) Стабильность: 1 месяц при температуре 2-8 °C Фасовка: 5x 2 мл Стандарт Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 25 | 215500 | 5387500
26 | Набор реагентов С- реактивный белок высокой чувствительности с контролем 1*50мл реагент буфер + 1*50мл реагент 2 (латексная взвесь) | Метод: иммунотурбидиметрический, конечная точка Состав набора: Р1: буфер реагент 1Х50 мл – раствор 170 ммоль глицинового буфера; Р2: латексная суспензия 1Х50 мл – 0,20% раствор латексных частиц, покрытых кроличьими анти-С-РБ-античеловеческими антителами. Длина волны: 570/800 нм Время анализа: 15 минут Стабильность: 1 месяц при температуре 2-8 °C, закрытые в течение 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке и этикетках. Фасовка: 1х50 мл реагент 1 (буфер) 1х50 мл реагент 2 (латексная взвесь) Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 35 | 195500 | 6842500
27 | Набор реагентов креатинин R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml | Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1x125 мл реагент R1 1x125 мл реагент R2 1х2 мл стандарт креатинина Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 60 | 32100 | 1926000
28 | Набор реагентов для определения глюкозы оксидазы R1, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 80 | 17300 | 1384000
29 | Набор реагентoв Липопротеины высокой плотности R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml | Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, рН 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1x30 мл реагент R1 1x10 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 20 | 92400 | 1848000
30 | Набор контролей ЛПВП/ЛПНП для проведения контроля качества | Определяемые параметры: Состав: лиофилизированная сыворотка Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: 5 дней при температуре 2-8 °С Фасовка: 2x 3 мл Уровень 1 2x 3 мл Уровень 2 Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 20 | 76800 | 1536000
31 | Набор реагентoв Липопротеины низкой плотности R1: 1 x 30ml, R2: 1 x 10ml, CAL: 1 x 3ml | Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: LDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, рН 7,0±0,1, консервант. LDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1x30 мл реагент R1 1x10 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 20 | 128000 | 2560000
32 | Набор реагентов "Железо" со стандартом для автоматич. И полуавтоматич. анализаторов 1*100мл буферный реагент + *10мл окрашивающий реагент + 1*5мл стандарт железа | Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны - 500 нм Рабочая температура для ручного метода определения, С - 15 минут Длительность анализа, минут - 6 минут Стабильность готового раствора, суток - 14 недели при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). Условия хранения - 2-8 гр. , Линейность - 0-500 мг/дл Чувствительность -70 - 105 мг/дл Форма - 4,19 Состав набора - жидкая, готов к использованию Фасовка 1x100мл буферный реагент + 1x10мл окрашивающий реагент + 1x5мл стандарт железа набор. Набор готов к использованию Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 8 | 26600 | 212800
33 | Магний 1*100мл окрашивающий реагент 1*10мл Буфер реагент 1*5мл стандарт магния /Magnesium Reagent Set), High Technology, Inc (США) | Метод: Кальмагит, конечная точка Состав набора: Буфер: 2-этиламиноэтанол 6.0 г/л; Цианид калия 0.10 % г/л, ЭГТА 1.18 ммоль/л. Окрашивающий реагент: Кальмагит 0.006% г/л Сурфактант 0,03 % г/л Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация магния в норме: 1,6-2,6 мг/дл Линейность: 0-4,86 мг/дл Фасовка: 1x100 мл окрашивающий реагент 1x10 мл буферный реагент 1х5 мл Набор готов к использованию Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 8 | 22650 | 181200
34 | Набор реагентов Общий Белок/(Total Protein Reagent Set) 1*125мл 1*5мл стандарт общего белка | Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х2 мл стандарт общего белка Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 60 | 20300 | 1218000
35 | Набор реагентов Триглицериды R1:1х125 мл стандарт 1х5 мл | Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа > 250 Ед/л, Пероксидаза > 2,000 Ед/л, Буфер (рН 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л) Фасовка: 1x125 мл реагент 1х5 мл стандарт триглицеридов Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 5 | 31500 | 157500
36 | Набор реагентов для определения азота мочевины (BUN) R1, 1x125мл + R2, 1x25мл + STD, 1x5мл | Тип пробы сыворотка Метод- уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика Химический состав реагента, раствора Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л АDP 0,6 ммоль/л Уреаза >20,000 Ед/л ГлДГ >1,500 Ед/л NADH 0,25 ммоль/л Длина волны- 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С - 37 Длительность анализа, минут - 6,5 Стабильность готового раствора, суток - 14 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины Чувствительность - 0,4 мМ/л мочевины Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент, стандарт Фасовка 1x125 мл реагент R1 1x25 мл реагент R2 1х5 мл стандарт мочевины Фасовка: 1x500 мл реагент R1 1x100 мл реагент R2 1х5 мл стандарт мочевины. Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 60 | 25030 | 1501800
37 | Набор реагентов Мочевая кислота/ (Uric Acid Reagent Set) 1*125мл Реагент 1*5мл стандарт | Метод: Триндера/уриказный, конечная точка Состав основного реагента: 4-ААП 4 ммоль/л, ДХГБС 2 ммоль/л, Буфер рН 7. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 13 минут Концентрация мочевой кислоты в норме: 2,5 - 7,7 мг/дл Линейность: 0-20 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х2 мл стандарт мочевой кислоты Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | набор | 5 | 23600 | 118000
38 | Реакционные кюветы для FC-200 в упаковке (Disposable cuvettes) | Материал изготовления Пластик Вес кюветы 9,37 г Вид кювет Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина)37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке 160 Срок годности Не ограничен High Technology, Inc (США) | упак | 59 | 115600 | 6820400
39 | Промывочный раствор №2 (концентрат) 500мл | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | штука | 40 | 35300 | 1412000
40 | Лампа галогенная Bio Chem FC-200 | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | штука | 6 | 250000 | 1500000
41 | Полоски диагностические Urine RS, модели Н10 | Количество измеряемых параметров – 10 Измеряемые параметры (в порядке расположения на пластиковой основе) - лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, рН, скрытая кровь (эритроциты), удельный вес (относительная плотность мочи), кетоны, билирубин, глюкоза. Интерпретация результата – Качественный и полуколичественный анализ Глюкоза: Не более оксидаза глюкозы 800 МЕ; пероксидаза 200 МЕ; 4-аминоантиририн 2,0мг Билирубин: Не более 2, 4-дихлорбензол диазоний 14,3мг. Кетоны: Не более нитропруссид натрия 30,0 мг Удельный вес: Не более бромтимол синий 0,4мг Кровь: Не более гидроперекись кумола 35,2мг; 3, 3`, 5, 5` тетраметилбензидин 2,0мг pH: Не более бромксиленол синий 3,3мг; бромокрезоловый зеленый 0,2мг Белок: Не более тетрабромфенол голубой 0,36мг Уробилиноген:Не более соль быстрого голубого В 1,2мг Нитриты: Не более сульфаниламид 0,65 мг; N-этилендиаммоний дигидрохлорида 0,45мг Лейкоциты:Не более индоксильный эфир 29,6мг; соль диазония 14,8мг Диапазон чувствительности Билирубин:8.6 – 17 мкмоль/л Удельная плотность:1.000 – 1.030 Кровь:5-10 эритроцитов на мкл pH:5.0 – 9.0 Белок:0.1 – 0.3 г/л альбумина Уробилиноген:17 – 33 мкмоль/л Нитриты:18 – 26 мкмоль/л Лейкоциты:15 – 60 клеток/мкл гранулоцитов Кетоны:0.5 – 1.0 ммоль/л ацетоуксусной кислоты Глюкоза:2.2 – 2.8 ммоль/л Контроли и реагенты одного производителя. High Technology, Inc (США) | Упак | 100 | 21800 | 2180000
| ИТОГО |  |  |  |  | 59737040
Место поставки товаров: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» ,адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А
3. Сроки поставки: по заявке Заказчика до 31.12.2023 года.
4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Алматинская область,Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А до 24.01.2023 года время: до 11 часов 00 минут, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:Алматинская область,Жамбылский район село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А, 2 - этаж, кабинет госзакупок, дата: 24.01.2023 года время: 14 часов 00 минут.
Согласно п.136 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; требования установленные по главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждение по каждому пункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.
Предоставление потенциальным поставщиком ценового предлождения является формой выражения его согласия осуществлять поставку товара с соблюдением условий запроса и топового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. победителем признается потенциальный поставщик, предложивщий наиименьщее ценовое предлоджение, которого заказчик и (или )его организатор закупа уведомляют об этом. В случаях предоставления одинаковых ценовых предложений, побидителем признается потенциальный поставщик, первым предствивший ценовое предложение. Конверты с ценовым предложением, представленный после истечения установленного срока и/ или с нарушением требований обьявления, не регистрируются в журнале регистраций конвертов с ценовыми предложениями и возвращаются потенциальному поставщику.
| Директор |  |  | Сураужанов Д.А.